电脑验光仪采购项目院内议价公告

一、设备清单

1、电脑验光仪\*2台，预算：13万元/2台。

二、报名时间：2025年06月25日-2025年06月30日（以电子邮箱接收时间为准）。

三、主要技术参数：

请下载附件：电脑验光仪技术参数要求

四、资料清单：

1、报价表（含保修期）；

2、售后服务方案；

3、专用耗材清单及报价（如有）；

4、参数及配置清单；

5、产品注册证（如有）；

6、代理授权书（含个人授权书）等有关证件；

7、代理商企业营业执照、医疗器械经营许可证；

8、生产商营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；

9、销售记录（同型号产品，需提供证明，如发票、合同、中标通知书）；

10、产品彩页。

以上资料均需盖章扫描，电子版（文件命名规则：项目名称-品牌-供应商名称及联系方式）发至邮箱ybrmyycgk8228@126.com，纸质版一份按照下方联系方式邮寄。集中采购科将择时组织议价小组根据收到的纸质版资料择优选择成交供应商，必要时与提交资料的供应商进行电话沟通。

五、联系方式（资料邮寄地址）：

1、地址：广东省韶关市武江区惠民南路粤北人民医院集中采购办（英东楼附楼204室）。

2、联系人：刘工；联系电话：0751-6913228。

粤北人民医院

2025年06月25日

电脑验光仪技术参数要求

**一、总体需求**

★1.1 所投产品具有有效的医疗器械注册证明。

1.2 提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

**二、主要技术规格和描述**

**包1：电脑验光仪**

1.电脑验光

1.1球镜测量范围：-25.00D至22.00D

1.2柱镜测量范围：0至±10.00 D

1.3轴位：0至 180°

▲1.4 最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2.瞳孔距离测量（PD）：30至80mm

3.具有瞳孔和角膜直径测量功能

4.放松方式：自动雾视一次或多次

5.具有白内障测量模式

6.测量方式：自动/手动

▲7.显示：≥6.5 英寸彩色 LCD 液晶屏

8.接口：RS-232C,USB,LAN

9.内置式打印机

10.能外接扫码枪（条形码及二维码），能与同品牌综合验光仪通过局域网进行数据传输

11 配置：主机1台、模拟眼1个、颌托纸1盒、打印纸1盒、防尘罩1个、升降台1张等内容

**包2：电脑验光仪（带角膜曲率功能）**

1.电脑验光

1.1球镜：-25.00D至22.00D

1.2柱镜：0至±10.00 D

1.3轴位：0至 180°

1.4 最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2.瞳孔距离测量（PD）：30至80mm

▲3.具有瞳孔和角膜直径测量功能

4.角膜曲率模式

4.1曲率半径：5.00-10.00mm

4.2屈光力：35.0-67.5D

4.3角膜散光：0-±10D

4.4轴位：0-180°

5.具有白内障测量模式

6.放松方式：自动雾视一次或多次

7.测量方式：自动/手动

8.显示：≥6.5 英寸彩色 LCD 液晶屏

9.接口：RS-232C,USB,LAN

10.能外接扫码枪（条形码及二维码），能与同品牌综合验光仪通过局域网进行数据传输

11.内置式打印机

12 配置：主机1台、模拟眼1个、颌托纸1盒、打印纸1盒、防尘罩1个、升降台1张等内容

**★三、售后服务**

1、整机原厂全保≥3年,包括所有附件。

2、提供终身免费应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级服务(含新增功能软件，若有)。