可视喉镜技术参数要求

一、总体需求

★1.1 所投产品具有有效的医疗器械注册证明。

1.2 提供生产厂家有效的授权资料（如投标人为代理经销商）。

二、主要技术规格和描述

1.液晶显示屏，尺寸≥3.0英寸；

2.▲镜片手柄与显示组件分体式设计：采用双环卡槽式连接；

3.▲喉镜片可重复使用，规格由科室自选，每个喉镜片自带一个消毒帽；

4.显示屏旋转角度：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动；

5.仪器自带内存不小于8G，可拍照至少10万张，或录像4.5个小时；

6.支持低电量屏幕显示功能；

7.图像分辨率：≥3.7 lp/mm；

8.光源照度：≥150 lux；

9.景深：5-100mm；

10.充电时间≤3小时,连续放电时间≥2小时以上,充电次数≥300次；

11.视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15%；

12.具有防雾功能；

13.使用期限≥5年；

14.▲手柄支持低温等离子消毒或环氧乙烷消毒。

★三、售后服务

1、整机原厂全保≥3年,包括所有附件。

四、主要配置

每套可视喉镜标配一个主机、不少于两个喉镜片、1个充电器、1条数据线等